| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-2/123/О1 |
| Датум | 18.09.2017. године |

Додатне информације везене за јн 123/2017 за набавку

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

Питање 1.: Да ли је за наручиоца прихватљиво да је лимит детекције теста: 2,5 ppb за афлатоксин Б1?

Питање 2.: Да ли је за наручиоца прихватљиво да кит садржи следеђе стандарде: 0 ng/ml, 0.025 ng/ml, 0.075 ng/ml, 0.225 ng/ml, 0.675 ng/ml и 2.025 ng/ml?

Питање 3.: Да ли је за наручиоца прихватљиво да је oпсег одређивања теста: 1 - 81 ppb?

Питање 4.: Да ли је за наручиоца прихватљиво да је тачност (Recovery,%) за: кукуруз, пиринач, соју и пшеницу од 80% - 100%?

Питање 5: Да ли је за наручиоца прихватљиво да је унутар - лабораторијска прецизност CV% < 15?

Питање 6: Да ли је за наручиоца прихватљиво да је унакрсна реактивност (Cross Reactivity) за: Афлатоксин Б1: 100%; Афлатоксин Б2: 58%; Афлатоксин Г1: 32%; Афлатоксин Г2: 3%?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

Питање 1: ДА

Питање 2: ДА

Питање 3: ДА

Питање 4: ДА

Питање 5: ДА

Питање 6: Нису прихватљиве унакрсне реактивности за афлатоксин Б2 (58%) и афлатоксин Г1 (32%) јер могу лажно повећати концентрацију афлатоксина Б1 уколико се налазе у испитаном узорку. Наша искуства су показала да су нивои афлатоксина Г1 у узроцима понекад чак и већи од афлатоксина Б1, тако да висока унакрсна реактивност може значајно лажно повећати концентрацију афлатоксина Б1 у испитаном узорку.

Председник комисије за јавну набавку

Др вет мед Саша Крстовић