| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-2/130/О1 |
| Датум | 06.10.2017. године |

Додатне информације везене за јн 130/2017 за набавку

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

сагласно одредбама ЗоЈН, молимо Вас да нам у вези Ваше расписане набавке ЈН 130/2017 одговорите на следећа питања:

Вашом конкурсном документацијом дефинисали сте следеће искључујуће параметре који ограничавају

конкуренцију на само један модел једног произвођача система за компијутеризовану радиографију.

1) Молимо вас да у сврху обезбеђивања конкуренције извршите измене Ваше минимално тражене техничке спецификације у смислу:

Обрада слике у аквизицији: најмање 20 бита; - молимо Вас да овај параметар измените у 
"Обрада слике у аквизицији: најмање 16 бита"

Обрада слике излазна: најмање 16 бита; - молимо Вас да овај параметар измените у

"Обрада слике у аквизицији: најмање 12 бита"

Образложење: Једини параметар који по питању броја нивоа сивих може бити релевантан приликом дијагностике у

ветеринарској употреби јесте број нивоа сивих које људско око може препознати а оно се креће од 8 до 10 нивоа

сиве. У супротном ово је параметар који искључује све а омогућава исправну понуду само једном произвођачу.

Молимо Вас да измените овај захтев и омогућите конкуренцију у предметном поступку.

2) Вашом конкурсном документацијом сте дефинисали следеће:

Касете са могућношћу записа демографских података пацијената; - молимо Вас да овај параметар измените у

" 
Касете са могућношћу записа демографских података пацијената или унос демографских података на аквизиционој радној станици

или унос демографских података путем бар код читача."

Образложење: Како демографски подаци при ветеринарској употреби могу унети и помоћу бар-код читача или пак уношењем у аквизициони рачунар

што поседује сваки модел система за компијутеризовану радиографију,

то Вас и молимо да омогућите подношење исправних понуда и омогућавање конкуренције у предметном поступку. У

супротном постоји само један произвођач који има могућност уношења демографских података путем ЦР касета како сте Ви дефинисали.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

У смислу одговора на питање технички захтев конкурсне докуметације ће бити измењен, како би се што већем броју понуђача омогућило да учествују у поступку.

Председник комисије за јавну набавку        ,

Доц. др Зорана Ковачевић