| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-2/163/O3 |
| Datum | 26.01.2018. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 163/2017

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća postavljena pitanja, vezano za javnu nabavku broj 163/2017. U slučaju nejasnih i negativnih odgovora na postavljena pitanja, njihova sadržina predstavlja naše ukazivanje na nepravilnosti i nedostatke konkursne dokumentacije, u skladu sa odredbom člna 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama. Takođe, posebno Vam ukazujemo i na određene nedostatke u konkursnoj dokumentaciji, koji se mogu odmah uočiti.

1. U odgovorima na pitanja od dana 19.01.2018. godine, dostavljen je odgovor da će Naručilac prihvatiti FID detektor karakteristika 1,5 pgC/s, linearni dinamički opseg 107 i brzinu snimanja 250 Hz I da će u tom smislu konkursna dokumentacija će biti izmenjena.

Molimo vas da konkursnu dokumentaciju korigujete u skladu sa navedenim odgovorom odnosno da traženi FID detektor poseduje sledeće karakteristike: minimalni detekcioni nivo ≤ 1,5 pg C/s, Linearni dinamički opseg  ≥107, Brzina snimanja 250 Hz ili bolje.

2. Na strani 18 konkursne dokumentacije u delu “Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma“ navedena je Tehnička prednost (T2)- lako izmenjivanje injektora i detektora od strane korisnika opreme, bez alata u roku od maksimalno 5 minuta.

Molimo Vas da pojasnite da li se pod „lako izmenjivanje injektora i detektora“                     može smatrati i ukoliko su svi injektori i detektori instalirani i ukoliko su napravljene odvojene konfiguracije za svaki sistem, gde se izbor konfiguracije (injektora i detektora) vrši softverski?

3. U konkursnoj dokumentaciji na strani 4 u delu “Tehničke karakteristike” naveden je predmet Javne nabavke- dvokanalni gasni hromatograf sa plameno jonizujućim detektorom (FID), detektorom sa zahvatom elektrona (ECD), azot- fosfornim (NPD) i masenim detektorom.

Da li će biti prihvatljivo ukoliko se ponude dva nezavisna uređaja: gasni hromatograf sa masenim detektorom I gasni hromatograf sa FID, ECD I NPD detektorima (prema izboru Naručioca moguće je napraviti i drugačiju postavku detektora), traženih karateristika, pri čemu je omogućeno njihovo nezavisno i istovremeno funkcionisanje?

4. Na strani broj 5 konkursne dokumentacije, u delu “Tehničke karakteristike“ zahtevano je da detekcioni limit instrumenta bude 5 fg ili bolje.

Da li će biti prihvatljivo ukoliko se ponudi gasni hromatograf sa masenim detektorm sa detekcionim limitom ≤ 10 fg (koji se dokazuje prilikom instalacije uređaja pri proveri performansi), s obzirom da bi se na taj način omogućilo da u postupku javne nabavke može da učestvuje više od jednog ponuđača?

ODGOVORI NA PITANjA

1.

Konkursna dokumentacija je izmenjena upravo onako kako piše u odgovoru na pitanja objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 21.01.2018. Pоtencijalni ponuđač u pitanjima od dana 25.01.2018. za razliku od pitanja postavljenih dana 19.01.2018. navodi sledeće karakteristike: Minimalni detekcioni nivo  ≤1,5 pg C/s, Linearni dinamički opseg  ≥107  odnosno dodaje i znak jednakosti. Naručilac prihvata Minimalni detekcioni nivo ≤1,5 pg C/s;  Linearan dinamički opseg  ≥107 u opsegu tolerancije  (+/-10%) kao i brzina snimanja 250 Hz ili bolje i u tom smislu konkursna dokumentacija će biti izmenjena,

2.

U pitanju je nejasno za čega se smatraju sistemi s obzirom da predmet nabavke nisu sistemi, nego jedan  “Dvokanalni gasni hromatograf sa plameno jonizujućim detektorom (FID), detektor sa zahvatom elektrona (ECD), azot-fosfornim (NPD) i masenim detektorom.“ Naručilac na može da da odgovor na osnovu nejasno postavljenog pitanja.

3.

Predmet nabavke je jedan sistem  “Dvokanalni gasni hromatograf sa plameno jonizujućim detektorom (FID), detektor sa zahvatom elektrona (ECD), azot-fosfornim (NPD) i masenim detektorom“ za čega je i dato obrazloženje u odgovoru na pitanja koje je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 21.01.2018.

4. U tehničkoj specifikaciji konkursne dokumentacije zahtevan je gasni hromatograf sa masenim detektorm sa detekcionim limitom ≤ 5 fg za čega je dato objašnjenjnje u odgovoru na pitanje koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 21.01.2018. godine. Naručilac ostaje pri tom zahtevu, s tim što će izmenom konkurnse dokumentacije u kom se tehnički opisuje maseni detektor omogućiti još većem broju učesnika da podnesu ispravnu ponudu.

Predsednik komisije za javnu nabavku

Prof. dr Igor Jajić