| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-1/85/O1 |
| Datum | 19.06.2019. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 97/2019

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje

1°  U tehničkim karakteristikama navedeno je Materijal: polimer otporan na koroziju, da li se ovaj zahtev odnosi na kućište aparata ?

2°  Tražen je LCD ekran, da li je prihvatljivo ponuditi apparat sa TFT ekranom koji je tehnološki napredniji od traženog LCD ?

3°  Koji parametric rada treba da budu prikazani na ekranu ?

4°  Da li ste mislili da program destilacije treba da odredi vreme trajanja destilacije ?

5°  Koje je opseg programiranja vremena destilacije, da li je 0 s do 100 min prihvatljivo?

6°  Da li ste mislili da program destilacije treba da odredi zapreminu dodatog NaOH ?

7°  Koje je opseg programiranja dodatka NaOH prihvatljiv , da li je 0 do 999 ml prihvatljivo?

8°  Da li je potrebno da pumpa za NaOH ima mogućnost zapreminske kalibracije ?

9°  Da li je potrebna da apparat ima mogućnost podešavanja intenziteta destilacije ?

10°              Da li je prihvatljiva programabilna potrošna vode za hlađenje sa maksimumom do 7 l/min, šro je veći raspon od zajtevnog?

11°              Tražen je kondenzator od Titanijuma, obzirom da se radi o destilaciji iz jako alkalnih rastvora i pare koja sadrži amonijak da li se staklo koje je hemijski značajno otpornije smatra ekvivalentom?

ODGOVOR NA PITANjE

- Da, odnosi se na kućište.

- LCD je generički naziv, TFT je vrsta LCD-a, s tim što je neprihvatljivo da ekran bude osetljiv na dodir (touchscreen).

- Zahtevani parametri rada koji se prikazuju na ekranu su količina NaOH (sa mogućnošću podešavanja količine) , vreme destilacije (sa mogućnošću podešavanja dužine) kao i prikaz odloženog starta (sa mogućnošću podešavanja dužine).

- Da, program određuje vreme trajanja destilacije.

- Da, prihvatljivo je.

- Ne, zapremina NaOH se posebno zadaje kao parametar.

- Nije prihvatljivo jer je zapremina kivete oko 300 ml.

- Da, potrebno je da pumpa za NaOH ima mogućnost zapreminske kalibracije.

- Ne, nije potrebno da aparat ima mogućnost podešavanja intenziteta destilacije.

- Prihvatljiv je svaki bolji opseg od minimuma traženog (0,5 – 1 L).

- Naručilac ostaje pri svojom zahtevu za titanijumski kondenzator.

Predsednik komisije za javnu nabavku

Saša Krstović, dr vet med